强脉冲光治疗仪招标参数（三类）

- 光源：强脉冲光源

- 激励方式：双灯泵浦，集成两个同时输出的氙灯光源。

- 可插拔滤光片技术：不需开关机，一个治疗手柄可直接进行不同波长滤光片的自由更换组合而开展全部波长范围的治疗，不需通过更换治疗手柄来改变波长的治疗方式

- 波长要求：≥8种不同功能的滤波片

- 常规模式滤波片≥6个：420nm～1200nm、515nm～1200nm、560nm～1200nm、590nm～1200nm、640nm～1200nm、695nm～1200nm

ST模式滤波片≥2个：ST590：590nm～1200nm；ST695：695nm～1200nm

- 子脉冲调节方式：自动调节子脉宽和延时

- 脉冲个数：≥8个子脉冲

- 能量密度：≥30J/cm2

- 脉冲串宽度：≥800ms

- 治疗频率：1Hz～18Hz

- 光斑面积：≥15mm×45mm（6.75cm2）

- 配备5种光斑适配器：

用于不同细小部位或不平整部位治疗小光斑适配器≥3个

- 方形光斑适配器：≥15×15mm（2.25cm2）

- 圆形光斑适配器：≥φ11mm（0.95cm2）

- 圆形光斑适配器：≥φ7mm（0.38cm2）

ST模式光斑适配器≥2个

- ST模式长方形光斑适配器：≥45×15mm（6.75cm2）

- ST模式方形光斑适配器：≥15×15mm（2.25cm2）

- 12.冷却方式：持续式冷却系统0℃～30℃（含两端数值）可调，步进5℃逐级可调

- 13.设备主机水路冷却：具有水冷、风冷、换热器三重水循环冷却功能

- 14.水路清洁保护系统：去离子自净交换系统

- 15.电源要求及输入功率：220V/50Hz，电流≥13A，输入功率≥2500VA