**医用冰箱（二类）**

1. 立式对开门设计，有效容积≥760L；
2. 采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度0.1℃；
3. 风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃；
4. 整机配备至少2个测试孔
5. 蘸塑搁架≥12个，标配价目条≥10个；
6. 三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露
7. 可全角度自关门
8. 具备多种报警方式，包括但不限于：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能包括但不限于：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警；
9. 智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机；
10. 整机噪音低≤40dB(A)，日能耗≤2.6kW·h，
11. 配备备用电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；
12. 6路传感器：控制、上温、下温、化霜、冷凝器、环温；
13. 箱内配备LED照明灯。
14. 配备USB模块，输出PDF格式文件；可记录至少十年的温度数据。
15. 配备WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；
16. 可实现多台设备组网，随时监控设备运行状态；
17. 配备门锁，用户可自行加装锁具，实现双锁管理
18. 四个万向脚轮，配备两个固定底角