**体外膈肌起搏器**（二类）

1. 台推式设计，单独使用便携，与台车结合可以作为柜式机使用；
2. 触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现；
3. 双通道输出，每通道分左右，可单独调节；
4. 治疗时间：5～120分钟，治疗时间分八档可调，允差为±5%；
5. 脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%；
6. 脉冲频率：30Hz～50Hz，分5挡可选，对应周期为1/30s～1/50s，允差为±10%；
7. 负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V
8. 开路时输出峰值电压≤500V
9. 刺激强度：分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V；
10. 刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%；
11. 具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能；
12. 开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能；
13. 工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示；
14. 内置电池，并配置有电量提示功能；
15. 包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件