**医用冷藏箱（二类）**

1. 立式单门设计，可改制实现左右换门，净容积≥130L，产品外部尺寸600\*650\*850mm（宽\*深\*高）：（±20mm）
2. 微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；采用触摸式按键设计，控制&显示精度0.1℃；
3. 风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃；
4. 整机配备测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度；
5. 门体：发泡门设计，避光门体；
6. 具备多种报警方式，包括但不限于：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能包括但不限于：高温报警、低温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低、通讯故障报警；
7. 智能定频压缩机，无氟碳氢制冷剂；离心风机；整机噪音≤35dB(A)，日能耗≤0.55kW·h；
8. 配备备用电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；
9. 包含USB模块，可记录至少十年的温度数据。
10. 包含WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；
11. 包含RS485，可实现多台设备组网，随时监控设备运行状态；
12. 配备有机械锁。
13. 2个定向脚轮，配备两个固定底角。