**熏蒸治疗仪技术参数**（二类）

1. 熏蒸温度：常温～（50±3）℃，九档可调
2. 熏蒸温度保护温度：53℃~63℃之间（含两端数值）
3. 清洗水温：常温～（40±3）℃，分三档可调
4. 清洗水温热保护温度：47℃~53℃之间（含两端数值）
5. 座圈温度：32℃~38℃
6. 座圈热保护温度：77℃±5℃
7. 暖风温度：常温～（35±5）℃，分三档可调
8. 暖风热保护温度：95℃±5℃
9. 熏蒸的时间可在1～99分钟范围内调节，连续工作时间≥8小时
10. 熏蒸仪的蒸汽发生器容积≥3000ml，其最大熏蒸量≥650ml/h
11. 清洗流量在0.6L/min～1.1L/min之间可调（含两端数值）
12. 具有臭氧消毒装置
13. 熏蒸仪的工作噪声应不大于65dB(A计权）
14. 彩色液晶显示屏
15. 可根据男女所需，选择各自专用的冲洗功能,也可混合冲洗，并调节合适水温，方便卫生。
16. 配有语音提示功能
17. 具有漏电保护功能
18. 熏蒸仪的蒸汽发生器具有低水位自动保护装置，缺水时自动停止加热。
19. 可自动对液体进行加热和保温
20. 可将最后一次治疗的参数保存下来,作为下次治疗的默认参数
21. 具有双重温度保护,在第一重温度保护失效的情况下,第二重温度保护会在温度达到50℃时,切断总电源。
22. 采用外置式药液过滤器
23. 具有故障自动检测功能，并显示故障信息，并给出指导意见,同时在故障时及时发出提示音