病理组织脱水机（不属于医疗器械）

- 遇到异常情况机器能自动判断和自动处理。

- 配置有显示器，操作键盘，进入运行状态程序自锁。

- 具有传动机构采用步进电机。

- 组织篮吊臂的横纵向运行采用二维软传动系统。

- 具有集成数字电路控制系统。

- 具有温度传感器与继电器双重保护机制。

- 机器具有自检功能，刷新设置参数和检查缸位状态，采用单缸精准定位识别系统，确保了组织篮不搁缸，不卡缸，不漏缸，全面保护标本，无标本风干。

- 滑槽式组织篮起卸装置，组织篮在运行中的平稳起卸。

- 开放式滴漏，可减少试剂携带和相互污染；吊臂持续搅拌，提高组织处理的质量。

- 有添加标本管理系统；能预置自动开机时间，机器在运行过程中，每缸的预置时间、温度都能随时查阅。

- 内置空气循环净化系统，可吸附有害气体，外接排气通道，可净化室内空气。

- 高集成模块式数字专控全屏蔽电柜，有效控制记录。

- 停电后能继续工作，运行程序不受影响。

- 液缸数量：≥12只，其中≥9只液缸，≥3只蜡缸

- 编程时间：每缸0～99小时59分任意设定

- 组织处理时间：1～9缸0～24小时任意设定，10～12缸：0～10小时任意设定

- 运行方案及程序：至少两种方案，每种方案可编多套程序

- 延时时间：组合延时7天以上

- 起缸沥液时间：10秒～240秒

- 抖篮时间：3～6次/min

- 外停电连续工作时间：≥8小时

- 液缸保温模式可选配全加热三段控温，温度范围：1～7缸(固定、脱水缸)0～40℃任意设定，8～9缸(透明缸)0～30℃任意设定，10～12缸(石蜡缸)0～99℃任意设定（避免了气候对组织处理的影响）

- 加热方式：精铸内加热（不需加水）

- 单缸容积：≥1000ml

- 组织容量：组织块90个以上(组织盒50个左右)