**全胸振荡排痰机技术参数（二类）**

1. 彩色液晶界面。
2. 按键方式：一键操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。
3. 导气方式：采用二根导气软管同步向充气背心充、放气。软管长度120cm～200cm（在此区间内，含本数），管内直径25～35mm。（在此区间内，含本数）
4. 具有能快速拆装并可独立清洗的全胸充气背心

压力范围至少包含0.5kpa～3.2kpa（含两端数值），分10档可调，步距增量0.3kpa。

1. 振动频率：5Hz～30Hz，连续可调，歩距增量1Hz。
2. 手动模式：治疗中压力及频率可随时调节。
3. 自动模式：按体型不同而分级定制。
4. 定义模式：治疗前可设定各时段的压力及频率。
5. 定时时间：自动模式、自定义模式按不同时间调节。
6. 手控触发器有“加压”、 “启动”、“停止”三项功能,必要时可利用手控器进行快速停机。
7. 具有储存和查询历史治疗信息的功能。