**全自动化学发光免疫分析仪（二类）**

1. 单机测试速度≥500T/h,24小时待机，样本随到随测.，具有独立急诊通道，并且有优先处理急诊样本的急诊检测能力。
2. 样本装载：单个进样模块可同时装载≥145个样本，可随时连续装载、替换。轨道式进样,支持自动重测。
3. 支持自定义倍数和固定倍数自动稀释，第一份结果出来所用时间:≤20分钟。
4. 加样针：钢针加样，具备液面探测、空吸、防撞、凝块检测功能
5. 加样针携带污染率≤0.1PPM
6. 试剂针：具备吸液检测、空吸检测、防撞、凝块检测功能
7. 反应杯：反应杯单杯设计，一次性可装载≥3000个，可连续装载,随时添加。
8. 试剂位：≥40个试剂位，24小时冷藏功能，测试过程中可连续装载，更换试剂。
9. 生物防风险设置，可进行反应后物质固体和液体分离技术
10. 自带校准品
11. 配套项目：为了满足临床检测需求，配套项目≥100项
12. 拓展功能：具有模块化拓展功能，可以免疫双模块级联；支持拓展生化免疫流水线，可以与全自动生化仪联机；也可以接入自动化流水线。
13. 试剂种类：具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、骨代谢、心血管及心肌标志物类、炎症监测等。
14. HIV可进行抗原抗体联合检测，乙肝五项检测要求全定量。