**全自动（电）化学发光仪(二类）**

1. 最快首个出结果时间≤10min
2. 检测速度≥300测试/小时（单模块）
3. 后置式轨道三线多通道，专用急诊通道，急诊优先插入
4. 进样仓容量：一次性可同时放入≥150管，可在线追加或更换样本
5. 样本体积（最小加样量）≤5μl
6. 防交叉污染方式：一次性TIP头
7. 试剂位≥40个，支持在线追加更换试剂
8. 双试剂针设计，具有液面探测、随量跟踪、防撞功能
9. 试剂信息管理：RFID信息读取
10. 校准方式：内置主曲线，检测项目两点或三点校准，试剂自带校准品、质控品
11. 配套检测项目≥85个，至少包括以下项目：proGRP、PCT、hs-cTnT、NT-proBNP、BNP、AMH
12. 反应杯：一次性反应杯，一次加载反应杯≥1500个
13. 反应杯预先排列：盒装
14. 混匀方式：非接触式涡流混匀
15. 拓展功能：可与其它设备互联
16. 系统软件：Windows系统，支持双向LIS传输