**宫颈利普刀治疗系统（三类）**

1. 在组织上操作切割温度≤50℃，对周围组织无创伤。
2. 高频输出频率：0.6MHz±0.3MHz。
3. 单极和双极的输出，纯切、混切1、混切2、单级凝、双极凝五种工作模式。
4. 输出功率：纯切：350W； 混切1：250W；混切2：90W；单极凝：150W；双极凝60W。
5. 吸力大最大真空度≥14Kpa
6. 吸烟器净化效率： ≥99.9%（医疗级）
7. 吸烟通道要求：采用双通道吸烟方式~~，~~，具有外部过滤检测装置，有效判断滤芯寿命
8. 吸烟器可过滤颗粒≤0.2微米；
9. 转速≥2750 转/分钟，排量包含此范围（含本数）：3.5～4.2立方米/小时

**~~LBS-G21-J(BJ)型LEEP高频电刀（利普刀）~~**

**~~标准配置：~~**

~~1、LEEP高频电刀主机 一台~~

~~2、电刀笔 四把~~

~~3、双极电凝镊 一把~~

~~4、双极电凝镊线 一根~~

~~5、中性极板专用线 一根~~

~~6、中性极板 五片~~

~~7、主机电源线 一根~~

**~~\*8、防水形双脚踏开关 一只~~**

~~9、保险管 三只~~

~~10、妇科专用加长头 八支~~

~~11、针状刀头 三只~~

~~12、球状刀头 三只~~

~~13、环状刀头 三只~~

~~14、刀状刀头 三只  
15、吸烟机 一台~~