**真空超声清洗消毒器（二类）**

1. 具备全自动清洗、消毒上油及干燥功能，采用可编程序控制器对整个清洗、消毒上油、干燥过程进行全自动控制
2. 具备真空牵引灌流或脉动真空清洗技术，强力冲刷管腔内壁，污渍带出腔体外
3. 具备多级变压脉冲或脉动真空清洗技术
4. 具备真空干燥与热风循环干燥功能
5. 无需预清洗，一个流程结束即可灭菌，无需再干燥
6. 一次性可以清洗≥40根管腔器械及其他器械，清洗时可以灌流保证污物带出，干燥时可通热风，保障管腔内壁快速干燥生物膜祛除率≥99.9%
7. 具备高中低液位安全控制及故障自动检测报警系统
8. 数据端口开放，可实现与信息化管理追溯系统相连接，数据存储时间≥3年
9. 彩色触摸屏操作≥5英寸，智能数显
10. 清洗、超声、消毒上油、干燥等每个功能能够单独运行，可一机多用
11. 电动翻盖自动门,开关门具备红外线感应器防压装置
12. 外形尺寸（mm）：1250×942×915（±210mm）
13. 内槽尺寸（mm）：810×420×360（±180mm）
14. 清洗舱容积：≥120升
15. 洗篮数量：≥2个
16. 超声频率：≥40KHz
17. 超声功率：≥2.4KW
18. 加热方式：电加热
19. 加热功率：≥18KW
20. 总功率：≤24KW
21. 槽体材质：304不锈钢
22. 工作周期：≤65min（可自由设置）
23. 进水管尺寸：3/4寸纯水
24. 排水管尺寸：1-1/2寸
25. 配备热敏打印机。