**硬性纤维输尿管肾镜系统（小儿镜）（二类）**

1. 视向角≥0°视场角≥84°有效景深范围≥20mm；
2. 镜管插入最细端6/7.5Fr，有效使用工作通道≥4Fr，有效工作长度≥430mm；
3. 半硬性一体式硬镜，外管采用钛合金和不锈钢的原材料，可以最大程度保证镜管的结构坚固同时允许镜体微弯，回弹性好；
4. 左右水通道进出水通过开关控制，肾镜图像无扭曲，平面图像，超广角；
5. 镜身与冲洗转接头一体化设计，激光焊接密封，确保清洗、消毒过程中不进水气、雾气，有自动闭合的内置阀门，保证器械、导丝在被移除时不会漏水；
6. 内设双层密封系统、保障密封性能，更换密封阀操作简便，物镜采用蓝宝石镜片密封，不易磨损，镜内是光学进纤维，允许镜微曲；
7. 目镜为柱状体光学镜，有防球变系统，图像逼真无变形，目镜接头通用，可与医院在役奥林巴斯成像设备接口相连；
8. 可环氧乙烷、低温等离子消毒；