**经皮黄疸仪（二类）**

1. 检测方式：正反光；蓝、绿光比较。
2. 屏幕显示：≥2.0寸彩色屏幕，同时显示两种单位数值，mg/dl和umol/l。
3. 同时显示至少三个部位的当前值和平均值。
4. 最大显示值：≥35.0mg/dl（595μmol/L ），0.0～35.0mg/dl或0.0～595μmol/L 。
5. 测量精度：±1.5mg/dl或±25.5μmol/L 。
6. 校验盘：对白色屏显示0.0或0.1，对黄色显示20.0±1/
7. 存储及查询功能：可存储≥999条测量记录，数据可随时重测及回放。
8. 省电模式：5分钟无操作自动关机。
9. 光源：LED半导体光源。
10. 底座：专用底座内置校验盘，方便仪器校验及存放。
11. 平均值计算：自动计算3次的平均值
12. 快速充电：充电时间≤1.5小时。
13. 长宽高：170×65×35mm±10%，重量：≤150g。
14. 电气安全性能执行标准：GB9706.1-2020。
15. 电磁兼容执行标准：YY9706.102-2021（须提供第三方检测机构出具的检验报告）。