**熏蒸治疗仪（二类）**

1. 定时时间：1～99min任意可调，连续工作时间≥8h
2. 温度显示范围：0℃～150℃，显示精度±1℃。
3. 压力调节范围：20KPa～35KPa
4. 熏蒸锅容积：≥5L
5. 正常工作加药量V：2.2L≤V≤3L
6. 双路输出中药蒸汽。
7. 两种工作模式可任意设定
8. 具有液晶屏可显示工作参数，并具有实时状态提示功能。
9. 熏蒸容器具有多重安全防护装置
10. 具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施。
11. 设有两个独立的熏蒸容器，并在熏蒸容器内设置具有过滤功能的蒸汽输出装置，堵塞蒸汽管道；蒸汽输出装置可拆卸。
12. 配备冷凝水收集系统，熏蒸过程中产生的冷凝水自动汇集至冷凝水收集器。
13. 翻盖0～90°范围内任意悬停。
14. 喷头配有嵌入式吸水海绵隔离罩，吸附多余水珠，使病人和喷嘴之间保持安全距离
15. 配置自动、手动两种排废液方式
16. 熏蒸容器采用外置式一体成型加热器
17. 仪器采用大功率加热盘。出蒸汽的时间＜10分钟。
18. 多角度治疗：三维万向旋转臂杆，360°旋转喷头。