## 医用臭氧机技术参数（三类）

1、臭氧浓度范围在0ug/ml～80ug/ml之间（含两端数值），步长1ug/ml连续可调。

2、臭氧浓度全阶段误差：＜4%（须提供第三方检测机构出具的检验报告）

3、设备取气口：需≥2个取气口

4、臭氧取气方式：注射取气模式、定压供气模式、定量供气模式、定时供气模式。

5、可配备独立的臭氧化水装置

6、≥8寸彩色液晶触摸屏显示操作,使用简单方便。

7、有真空负压装置，便于扩展糖尿病坏疽等套袋疗法。

8、产品性能结构组成须包括精密调压阀及真空泵。

9、氧源接头可连接临床中心供氧和氧气瓶。

10、为保证臭氧气体洁净无菌，须配套一次性使用空气过滤器直径≤0.3微米。