**洗胃机（二类）**

1. 全塑外壳；采用无油膜式泵，CPU控制，具有压力可调控制系统；
2. 机器无堵塞卡死现象，具有进出胃液量平衡功能；
3. 中文液晶显示洗胃压力和洗胃次数；
4. 洗胃次数可以任意设置，进出胃压力可以任意调节。
5. 具有定期自动开机保养功能。
6. 独立接口，药污分离，避免交叉感染。
7. 进出胃液量：冲液量（进胃）≤350ml/次，
8. 吸液量（出胃）≤450ml/次（须提供第三方检测机构出具的检验报告）
9. 洗胃压力：0～50KPa（须提供第三方检测机构出具的检验报告）
10. 洗胃频次：≤20S
11. 噪音：≤55dB（须提供第三方检测机构出具的检验报告）