血液透析用制水设备（二类）

- 1.产水水质：设备产水符合YY0572-2015血液透析及治疗相关用水质量标准

- 2.标称产水流量：≥1800L/H（25℃），并且在水温≤14℃时，实际产水≥44L/mi。（提供第三方检测机构出具的检验报告）

3.自动化学消毒：一键启动消毒程序，无需手动操作阀门。消毒可任意设置循环、浸泡时长，自动冲洗至电导检测合格后终止消毒程序，全过程无需人工干预。

4.自动管路热消毒装置：可任意设定时间和回水及出水温度，并具备自动打印功能，可设置128℃超高温灭菌，加热器设置于管道外部不与纯水接触。（须提供热消毒装置的医疗器械注册证。）

5.智能废水回收平衡系统：系统自动处理，通过对浓水电导采集分析，自动调整浓水回收比例，使设备始终处于最佳的节水状态。

7.智能供水动态平衡系统：系统通过监测与计算，自动调整进水流量，使设备制水与进水始终维持一个平衡状态，消除水锤效应大幅度提升设备稳定性。

8.智能产水平衡系统：通过系统对数据的检测，实时判断实时水量，适时降低膜压节省能源或增高膜压提升产水量。

9.预处理智控模块：可在主机触摸屏上集中调控所有预处理的再生时间。系统可自动优先治疗用水，避免预处理冲洗、再生与主机制水相冲突；（须提供操作界面截图，并就操作界面功能做出文字说明）

10.纯水养护：停机后纯水回填整个系统，防止微生物滋生。

11.预处理系统：原水泵采用变频增压防止水锤、多介质过滤器，活性碳过滤器，软化器过滤器，全部采用玻璃钢过滤罐，铜制阀芯自动多路阀。

12.反渗透高压水泵：立式多级离心泵。

13.反渗透膜：具有系列反渗透膜组件。

14.无盲端膜壳：不锈钢材质膜压力容器，含上下端盖整体设计长度≤1.1米，贴合反渗透膜组有效提高膜压力容器内水流速度。（须提供实物尺寸测量照片）

15.主机连接管路：卫生级不锈钢管件和阀门，内外惰性气体保护全自动环缝工艺焊接，快装卡箍式连接。

16.传感器：同时检测源水、一级产水、二级产水电导值，可实时监控数据，可自由设置预警值，设备具备数据超标声光报警提示功能。

17.无死腔纯水循环管路：管件材质采用PEX管路，管路安装形成无死腔大循环。

18.纯水恒压供水装置：管路采用稳压阀，自动恒定纯水管路压力值。