红外辐照治疗装置技术参数（二类）

- 治疗光源：卤素光源；

- 输出功率 ≥ 750W；

- 输出方式：连续输出；

- 有效光谱波长范围至少包含590nm～1400nm（含两端数值）；峰值波长范围至少包含900-1100nm（含两端数值）。

- 照射光斑直径：≥70cm

- 有效照射面积直径：≥23cm

- 出光口面积：水滤镜有效口径≥96mm

- 光功率密度：在出光口光功率密度≥2200mw／cm2

- 在出光口25cm处辐照强度光功率密度经检测＞225mw/cm²

- 可照射头面部

- 治疗深度：≥15cm

- 液晶计时器，时间设定可自由调整。

- 设备照射时间范围：可0～10小时连续照射。

- 可按步进1min连续可调设置总的治疗时间，治疗时间结束时自动关机。

- 连续照射时间：开机可连续照射≥8小时，无需停机散热。

- 定时模式：有

- 过热模式：有

- 过热保护：有

- 防倾倒功能：有

- 定距装置：有

- 风冷散热

- 散热装置适用时限≥8000H